{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":49,"n_cols":8,"rows_kept":49,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Signal","DIR","Port","Int","Polarity","ACT","Descr.","Note"]
[]
["SW_REED","IN","PA0","EXTI0",null,"RAISE","Геркон"]
["COM_DIS","OUT","PH1",null,null,"HIGH","HW отключение радиомодуля","Вкл. только на время связи(магнит и тд)"]
["EGA_EN","OUT","PC13",null,"INV","LOW","Питание OPAMP канала эндограммы","Вкл. только на время снятия ЭГ"]
["LED","OUT","PH0",null,null,"HIGH","Тестовый светодиод"]
[]
["MISO",null,"SPI2",{"$nulls":3},"SPI шина 2 – акселерометр, радиомодуль"]
["MOSI",null,"SPI2",{"$nulls":3},"SPI шина 2 – акселерометр, радиомодуль"]
["SCK",null,"SPI2",{"$nulls":3},"SPI шина 2 – акселерометр, радиомодуль"]
["CS_ACC","OUT","PA1",null,null,"LOW","SPI шина 2 – выбор кристалла - акселерометр"]
["CS_TS","OUT","PA2",null,null,"LOW","SPI шина 2 – выбор кристалла – радиомодуль"]
["INT_ACC","IN","PA3","EXTI3",null,null,"Прерывание - акселерометр","Сраб. по запрог. уровню физ. акт."]
["IRQ_TS","IN","PA4","EXTI4",null,null,"Прерывание – радиомодуль","Сраб. по приходу радио пакета"]
[]
["MOSI_POT",null,"SPI1",{"$nulls":3},"SPI шина 1 – циф. Потенциометр - DAC","Установка порога вх. компаратора и аплитуды стим. имп. Разделение по фазам работы."]
["SCK_POT",null,"SPI1",{"$nulls":3},"SPI шина 1 – циф. Потенциометр – DAC"]
["CS_POT",null,"PA15",null,null,"LOW","SPI шина 1 – выбор крист. Циф. Потенциометр - DAC"]
[]
["COMP_A","IN","PB8","EXTI8",null,"RAISE","Фронт R импульса с компаратора, желуд. прерывание","Фронт  достиг уровня установленного на DAC"]
["COMP_B","IN","PB9","EXTI9",null,"RAISE","Фронт R импульса с компаратора, предс. Прерывание","Фронт  достиг уровня установленного на DAC"]
[]
["AMP2_A","IN","PC4","ADC1_IN13",null,null,"Вход ADC эндограммы  желуд.","Снятие и запись эндограммы"]
["AMP2_B","IN","PA7","ADC1_IN12",null,null,"Вход ADC эндограммы  предс.","Снятие и запись эндограммы"]
[]
["SV_LVL_A","IN","PA10","EXTI10",null,"RAISE","Прерывание – DCDC желуд. Канала заряжен","Сраб. по готовности канала(конденсаторы заряжены до установленного на DAC уровня)"]
["SV_LVL_B","IN","PC11","EXTI11",null,"RAISE","Прерывание – DCDC предс. Канала заряжен","Сраб. по готовности канала(конденсаторы заряжены до установленного на DAC уровня)"]
[]
["K_BPOL_A","OUT","PC6",null,null,"HIGH","Ключ инв. вх. Усилителя на COIL. Желуд.","Конфигурирование электродов на вход(unipolar\\bipolar)"]
["K_BPOL_B","OUT","PB12",null,null,"HIGH","Ключ инв. вх. Усилителя на COIL. Предс.","Конфигурирование электродов на вход(unipolar\\bipolar)"]
["K_UPOL_A","OUT","PB11",null,null,"HIGH","Ключ инв. вх. Усилителя на CAN. Желуд.","Конфигурирование электродов на вход(unipolar\\bipolar)"]
["K_UPOL_B","OUT","PC5",null,null,"HIGH","Ключ инв. вх. Усилителя на CAN. Предс.","Конфигурирование электродов на вход(unipolar\\bipolar)"]
[]
["K_COILG_A","OUT","PC8",null,"INV","LOW","Ключ COIL на GND. Желуд.","Подкл. COIL к GND на время выдачи стим. имп."]
["K_COILG_B","OUT","PB13",null,"INV","LOW","Ключ COIL на GND. Предс.","Подкл. COIL к GND на время выдачи стим. имп."]
[]
["K_DPOL_A","OUT","PA8",null,"INV","LOW","Ключ деполяризации. Желуд.","Деполяризация электродов после стим. импульса. Установленная длительность."]
["K_DPOL_B","OUT","PB2",null,"INV","LOW","Ключ деполяризации. Предс.","Деполяризация электродов после стим. импульса. Установленная длительность."]
[]
["K_CANG","OUT","PC9",null,"INV","LOW","Ключ CAN на GND","Конфигурирование электродов на время стим. имп.(unipolar\\bipolar)"]
["K_SHNT","OUT","PC7",null,null,"HIGH","Ключ шунтирования вх. Усилителей на время стим. Имп.","Вкл. во время стим. имп. и деполяризации по любому каналу"]
[]
["LPOMP1","OUT","PB14",null,null,"MEANDER","Помпа преобразователя лог. Уровней на P-MOSFET. Параллельное соед.","Подкачка отр. умножителей сдвига уровней(пакетом либо НЧ постоянно) расход только на ёмкостях затворов"]
["LPOMP2","OUT","PB15",null,null,"MEANDER","Помпа преобразователя лог. Уровней на P-MOSFET. Параллельное соед.","Подкачка отр. умножителей сдвига уровней(пакетом либо НЧ постоянно) расход только на ёмкостях затворов"]
[]
["MCHR_A","OUT","PC12",null,"INV","LOW","Включение предзаряда DCDC канала желуд.","Вкл. – начало заряда конденсаторов умножителя. Выкл. – по прерыванию от SV_LVL_A"]
["MCHR_B","OUT","PA11",null,"INV","LOW","Включение предзаряда DCDC канала предс.","Вкл. – начало заряда конденсаторов умножителя. Выкл. – по прерыванию от SV_LVL_B"]
["MDCHR_A","OUT","PB1",null,null,"HIGH","Импульс стим. DCDC канала желуд.","Стим. имп. установленной длительности"]
["MDCHR_B","OUT","PB5",null,null,"HIGH","Импульс стим. DCDC канала предс.","Стим. имп. установленной длительности"]